**Объявления**

 **о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**г. Алматы «10» июня 2019 года**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», по адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б, объявляет о закупе изделий медицинского назначения для отделения нейрохирургий, способом запроса ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ИМН** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Выделенная сумма** |
| 1 | Стент перенаправляющего потока | Структура стента представляет собой сплетение в один слой 64 отдельных нитиноловых проволок.Визуализация с помощью 8 проксимальных платиновых маркеров и 2 спиральных нитей по всей длине имплантата.Рабочая длина стента 9-36 мм при макс. диаметер сосуда 2-6 мм,Рабочая длина стента 12-48 мм, при мин. диаметре сосуда от 1,5 до 5,5 ммСтент механически отсоединяется.Стент можно полностью (100%) извлекается или переместить до тех пор, пока механически он не отделится от катетера.Совместим с 0,027 ”ID MC микрокатетером. | штука | 1 | 3 272 724 |
| 2 | Стент перенаправляющего потока | Структура стента представляет собой сплетение 48 проволок, изготовленных из DFT (платиновый сердечник с нитинольной наружной трубкой), которые образуют полностью видимую плетеную сетку, обьединяющую рентгеноконтрастность платины с суперэластичной деформируемостью нитинола. Независимо перемещаемый провод доставки для повышенной безопасности. Предназначен для лечения дистальных сосудов с диаметром сосудов от 1,75 до 3 мм.Максимальный диаметр сосуда - 2-3 мм; Длина имплантата в макс. диаметре - 9; 12; 15; 18 ммМинимальный диаметр сосуда - 1,75-2 мм. Длина имплантата в мин. диаметре - 9,9; 12,8; 16,1; 21,3; 25 ммРентгеноконтрастный маркер указывает «точку невозврата», до которой устройство может быть повторно введено в микрокатетер.Совместим с 0,021 ″ MC микрокатетром. | штука | 1 | 3 272 724 |
| 3 | Имплант для бифуркаций  | Имплант представляет собой внутрисосудистый самораскрывающийся стент для лечения бифупкационных аневризм с широкой шейкой. Стент состоит из 2х спаянных частей: корона и тело. Дистальная коронка поддерживает спирали в аневризмах с широкой шейкой и предотвращает выпадение спиралей в просвет артерии. Материал - нитинол. Система самораскрывающаяся. Структура - закрытая ячейка. Обязательное наличие 4 радиомарок на короне и 1 радиомарки на проксимальном конце. Система отсоединения электрическая из кобальт-хромового сплава. Длина тела 15, 20, 25 мм, диаметр шафта 3, 4 мм, диаметр короны 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, длина системы 1 830 мм. Рекомендуемы диаметр артерий составляет 2,2 - 4,0 мм. Поставляется стерильным. Рекомендуемый микропроводник 0.021”  | штука | 1 | 1 800 000 |
| 4 | Баллонный катетер | Баллоный катетер для интрокраниальных стенозов. Длина катетера 160 см, диаметр проксимального шафта - 1.9F/0.63 мм, диаметр дистального шафта - 2.5F/0.83 мм, внутренний профиль 0.016″. Низкий профиль: 0,023 - 0,026 ″. Размеры: диаметр от 1,25 до 4,0 мм, длина баллона от 10 до 40 мм. Номинальное давление - 6-10 атм; Номинальное давление разрыва - 14-18 атм. Диаметры 1,25 и 1,5 мм не совместимы. Все остальные полусовместимы. «Нулевой профиль» 2 встроенных рентгеновских маркеров, баллонные катетеры диаметром 1,25 и 1,5 мм имеют только один центрально расположенный рентгеновский маркер. | штука | 1 | 270 000 |

Выделенная сумма для закупа: 8 615 448 (Восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч четыреста сорок восемь) тенге.

Товар должен быть доставлен по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, ГКП на ПХВ «АМКБ».

Сроки и условия поставки: (в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности клиники).

Условия оплаты: Оплата производится в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.

Место представления ценовых предложений: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, отдел государственных закупок, окончательный срок подачи ценовых предложений до 17.00 часов «17» июня 2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 08:00 часов «18» июня 2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит: ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности; а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.