Техническая спецификация

| № | Наименование товара | Техническая спецификация медицинской техники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  | Ультразвуковой сканер должен обеспечить точный и быстрый расчет IOL по новейшим формулам, возможность легкой персонализации (послеоперационной коррекции) констант, повышающий эффективность офтальмологической операции! ( Иммерсионный (бесконтактный) и контактный режим ( Формулы третьего поколения + пострефракционные формулы ( Возможность измерения любого типа глаз, в том числе при ( зрелой катаракте и силиконе Расчет IOL с шагом 0,25дптр Техническая характеристика Большой 7.5 " жидкокристаллический VGA экран с разрешением 640х480 точек с удобным интерфейсом Датчик 10МГц (длина кабеля 1,5м) Компактный портативный прибор (11.9" (Ш), 7.5" (В), 1.9" (Г)).футов Возможность комплектации клавиатурой, ножной педалью, и внешним принтером. Возможное настольное, настенное расположение. Характеристики основного устройства: Входные характеристики постоянного тока - 12 В, 1,25 В ; 1. Дисплей: Тип - Монохромный жидкокристаллический дисплей (ЖКД); Размер - 18,29 см (7.2") по диагонали - видимая область экрана; Разрешение - 640 x 480 пикселей, 16 оттенков серого; 2.Комплект зонда: Частота - 10 МГц; Размеры - Длина 4,32 см (1.7"), диаметр 0,63 см (0,25"); Длина кабеля - 1,5 м (5 футов); Вспомогательные дополнительные принадлежности: 3.Тонометрический адаптер, рукоятка-удлинитель с приспособлением для монтажа; 4.Ножной переключатель: Габаритные размеры - 8,89 X 6,60 X 2,54 см (3,5" x 2,6" x 1"); Класс в соответствии с окружающими условиями - IP20, IP68; 5.Клавиатура: Габаритные размеры - 28,19 X 13,21 X 2,29 см (11,1" x 5,2" x 0,9"); Количеств клавиш - 83; 6.Источник электропитания: Габаритные размеры - 12,95 X 7,87 X 4,06 см (5,1" x 3,1" x 1,6"); В переменного тока, 50/60 Гц; Мощность (типовая)- 15 Ватт; Выходные характеристики - 12 В, 1,25 А; Безопасность в соответствии с - IEC601-1, UL2601, CSA601, CE; 7.Кабель источника электропитания: шнуры электропитания и соединители, классифицируемые как "для больничного применения", которые предоставляются вместе с устройством. 8. Кабель заземления: для соблюдения требований стандартов IEC 601-1, устройство должно присоединяться к заземлению через вывод заземления, располагающийся после входного соединителя постоянного тока; 9. Иммерсионная насадка 10. Принтер: Соединитель - IEEE-1284, тип C; Язык - Принтер HP Laser Jet PCL5 или язык HP Ink Jet PCL3; Пример модели - HP LaserJet, модель 1200; 11. Кабель принтера: принтер - IEEE-1284, тип C; 12. Кабель последовательного соединения: Соединитель - RS-232C, DCE, 9-полюсный D-Sub, охватывающее соединение; Коммуникационные параметры - Скорость: 9600, 19200, 38400, 57600, или 115200 бод; 8 информационных битов, 1 стоповый бит, отсутствие контроля по чётности, управление потоками для аппаратных средств; Выходной формат - Текстовый формат ASCII. Измерения ( Отображение эхограммы с высоким разрешением, в режиме реального времени. ( Увеличение изображения до 8 раз (по горизонтали для более детального осмотра) ( Получение более 4000 точек за эхограмму ( Новое программное обеспечение (New Post Refractive Software), которое помогает справиться с трудностями при вычислении данных для пострефракционных пациентов ( Непрерывное отображение Осевой длины, толщины хрусталика, размеров стекловидного тела и ACD (глубина передней камеры) ( Звуковой сигнал позволяющий сразу проверить правильность расположения, процесса измерения. ( Иммерсионный метод гарантирующий повышенную точность измерения. Контактный способ также возможен. ( Возможность сохранения до 5 эхограмм на каждый глаз в ручном или автоматическом режиме ( Возможность регулировки оператором мощности сигнала, временных ворот и порога. Изменение всех параметров эхограммы в режиме реального времени. ( Возможность быстрой работы с нестандартными типами глаз. ( Возможность измерения любого типа глаз: факичные, со зрелой катарактой, псевдофакичные, афакичные и даже с силиконом. ( Возможность установки скорости звука для любого материала. ( Возможность создания нового типа глаз (в зависимости от материала, скорости звука). ( Высокочувствительный датчик с частотой 10MГц со световой фиксацией и возможностью установки на щелевую лампу Вычисления IOL ( Самые современные формулы: Hoffer® Q, Holladay, SRK/T, и Haigis. ( Возможность сравнения полученных результатов по всем формулам одновременно на экране. ( Мгновенное вычисление эмметропической и нужной для врача оптической силы IOL для трех типов линз при различных формулах, одновременное отображение всех трех типов линз. Для вычисления IOL может использоваться среднее значение, одно из полученных измерений. ( Возможность группирования линз по пользователю, типу линз, производителю. вручную введенное значение. ( Возможность легкой персонализации (послеоперационной коррекции) констант, которые используются при вычислении оптической силы ИОЛ. Подобного рода "тонкая настройка" констант, применяемых при вычислении параметров искусственного хрусталика, существенно повышающий эффективность офтальмологической операции Хранение и работа с данными пациента ( Сохранение всех данных пациента включая все измерения, вычисления и настройки во время обследования ( Возможность возврата к данным пациента для просмотра, печати или перерасчета данных ( Возможность просмотра и увеличения эхограммы. Изменение ворот, порогов, типов глаз и скорости для получения более совершенных данных. ( Возможность подтверждения или изменения данных. Вычисления возможных вариантов (используя различные типы линз, формулы, константы и т.д). ( Возможность распечатки данных пациента в любом формате |

К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

1) устройство должно быть  новым и ранее не использованным.

2) поставка Устройства осуществляется с  комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.

3) Ввоз и реализация Устройства  осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4) Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы.

5) Устройство  не требует для работы программного обеспечения и работает как самостоятельный аппарат.

6) Устройство не требует для работы дополнительных переходников или трансформаторов,  электрическое питание должно быть 220В.

7) Срок гарантийного сервисного обслуживания и ремонта составляет не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления Заказчика.

8) К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, прилагаются фотографии поставляемого  Товара.

9) Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

10) С поставкой товара предоставляется документ, подтверждающий дату выпуска оборудования (не ранее 24 месяцев на момент проведения закупа)

11) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

12) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

13) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

14) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;